
Приложение 1
Техническая характеристика товара

Лот №1 - Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 2/30, передвижной в корпусе ЛАЙТ.
Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю.  Облучатель – рециркулятор может использоваться для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д.  Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем, составляет: для 1 категории (99,9%) – 110 м3,  для 2 категории (99%) – 160 м3,  для 3 категории (95%) – 250 м3,  для 4 категории (90%) – 320 м3,  для 5 категории (85%) – 400 м3 по S.Aureus соответственно. Источник излучения: 2 (две) уф - лампы мощностью 30 Вт ресурсом 10800 часов.  Суммарный бактерицидный поток не менее 25,2 Вт. Имеет комбинированный металлический корпус, лицевая часть которого выполнена из полупрозрачного поликарбоната, который является дополнительным источником света при работе рециркулятора. Габаритные размеры и вес с платформой (Ш/Г/В)  400*350*1440 мм, 9,5 кг. Гарантийный срок эксплуатации  не менее 12 месяцев. Технический паспорт на казахском и русском языке.  Товар будет приниматься строго в соответствии с технической спецификацией. Обязательно все заявленные характеристики должны быть не ниже заявленных и подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель рециркулятора должна быть согласована до момента поставки. Наличие всех разрешительных документов.
